紫外线光疗仪技术参数

一、基本参数

1.工作电压：AC220V±10%  50Hz±2%

2.显示方式：不低于8英寸彩色触摸屏

4.光源类型：氯化氙准分子光源

5.照射方式：手持照射

6.受照面积：20cm2±1cm2

7.波长范围：308nm±2

8.辐照强度范围（功率密度）：20～200mW/cm2（标称值：50 mW/cm2 ）

9.剂量设置范围：0~5000mJ/cm2

10.时间范围：0~2分钟

11.光源有效寿命：≥500小时

二、性能特点

1.采用氯化氙（XeCl）单一波长准分子光源，光源纯净、能量高、副作用小，有效减少患者的治疗周期；

2.靶向性好，无损正常皮肤，

3.出光孔采用特殊滤光片设计，滤除无用杂散光，方便操作者观察，同时保证安全可靠；

4.治疗手柄配合多规格的遮光片，精确控制照射范围，适用于不同尺寸的病灶部位；

5.治疗手柄与主机分体设计，减轻治疗手柄重量，操作灵活、轻便；

6.采用不低于8英寸触摸屏辅以人性化的GUI设计，操作简洁流畅；

7.内置最小红斑量（MED）测试功能，一机多用；

8.快速启动，一键输出，操作便捷；

9.内置用户信息管理，方便操作者便捷管理用户信息及治疗记录；

10.外置存储设备，可实现用户信息的导出及查看；

11.快速指纹管理系统，方便操作者快速调取患者信息；

12.具备剂量工作模式，配合辐照强度校准系统，确保治疗剂量准确。