牙科综合治疗机项目采购需求

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 详见下文 |  | 台 |

牙科综合治疗机（一）产品配置：

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牙科椅 | 1张 |
| 2 | 主控操作系统 | 1套 |
| 3 | 治疗机 | 1台 |
| 4 | 助手单元 | 1套 |
| 5 | 口腔灯 | 1套 |
| 6 | 脚踏 | 1套 |
| 8 | 医师椅 | 1张 |
| 9 | 护士椅 | 1张 |
| 10 | 可升降式移动推车 | 1台 |
| 12 | 强弱吸负压系统 | 1套 |
| 13 | 三用枪 | 2把 |

二、详细技术参数及功能要求：

1、牙科综合治疗机技术参数：

1.1牙科椅

（1）采用阻燃材质纤维皮。

（2）靠背带有负角设计-5度，可用于病患休克时紧急治疗。

（4）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。

（4）座椅升降范围380 -780mm，座椅最大承重≥135 kg。

（5）折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，能适应于轮椅病人的治疗；头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求。

1.2主控操作系统

（1）微电脑控制系统，主控台配置医生个性化设置≥3组，每组设置≥3个记忆椅位，急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键，不少于10个功能按键，动态器械挂架≥5个

（2）铜阀选用优质膜片，不锈钢手机螺旋套。

（3）四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，工作台配备气刹固定装置。

1.3治疗机

（1）一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径220mm-240mm，深度70-90mm；可≥90°旋转痰盂，方便患者吐痰。

（2）箱体两侧配有门板，采用易拆式设计，无需任何工具即可方便打开与关闭，方便维修和四手操作，箱体内部水气路和电路进行分区，由金属板阻隔。

1.4助手单元

（1）助手位动态器械挂架≥3个，具备助手位的置物台；3关节连接臂，转动灵活，更多位置选择，有利于四手操作。

（2）配置医生个性化设置≥3组，每组设置≥3个记忆椅位，急救位、机椅联动漱口位、复位键、口腔灯开关、漱口水开关、冲盂水开关、水杯加热开关。

1.5口腔灯

（1）LED口腔种植手术无影灯，采用悬浮式光学透镜设计，≥20颗灯珠，双色温的灯珠排列，增加灯光色温的一致性。

（2）光斑大小180mm，色温4200K-5200K，光强8000-100000LUX。

1.6脚踏

人体工程学设计脚控开关，融合机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，口腔灯开关，漱口位程序，需实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能，需调节手机的转速。

（2）整机水气管要求材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

1.7医生椅

多功能医师座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质五星脚，医用静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调，升降行程155mm，最低椅面高度485mm，靠背调整角度≥15°。

1.8护士椅

配备多功能护士座椅，小巧灵活，更好地协助开展工作。

1.9可升降式移动推车

工作台采用可升降推车式设计，电动升降，升降范围650-800mm；采用品质稳定电机，升降平稳；工作台台面尺寸：长（500-550 mm）*（380-400）mm，置物空间充足，有效提高工作效率；并配有第二工作台。

1.10强弱吸负压系统

采用气压控制选位阀，中央负压抽吸系统。保留水路抽吸。

1.11三用枪

配置2把三用枪，采用铝合金材质工艺，不生锈，选用抗拉撕硅胶外皮。

1.12一键智能消毒系统

1.13带过滤器自动恒温给水装置

配有手机水加热功能，由独立热水器控制输出水温，并且有微电脑系统控制开关。

配置热水系统，24伏低压恒温防干烧热水器，温水维持在35至40度，与人体温度相近。

参数表：